# 3.0 – Oxigenoterapia: Fundamentos Operativos y Seguridad Tes

## Manual TES Digital – Uso seguro de oxígeno

Versión: 1.0

Fecha: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES

__________________________________________________

## Objetivo operativo

Proporcionar al TES los conocimientos operativos para manejar, montar, verificar y usar sistemas de oxigenoterapia de forma segura y efectiva, incluyendo manipulación de botellas a presión, montaje del sistema, cálculo de duración, gestión del consumo y prevención de incidentes.

Este capítulo se centra en equipos, uso seguro, montaje, verificación, logística y cálculo, no en indicaciones clínicas avanzadas.

__________________________________________________

## Seguridad con Oxígeno

### Incendio y combustión

Principios de seguridad:

El oxígeno **NO es inflamable**, pero **acelera la combustión**.

En presencia de oxígeno, materiales que normalmente no arden pueden arder.

El riesgo de incendio aumenta significativamente con oxígeno concentrado.

Precauciones:

**NO fumar** en presencia de oxígeno.

**NO usar llamas** cerca de oxígeno.

**NO usar materiales inflamables** cerca de oxígeno.

**Mantener distancia** de fuentes de ignición.

**Ventilar** espacios cerrados si hay fuga de oxígeno.

__________________________________________________

### Manipulación de botellas a presión

Principios de seguridad:

Las botellas de oxígeno contienen **gas a alta presión** (200 bar aproximadamente).

La manipulación incorrecta puede causar **explosión o proyección** de la botella.

Las botellas son **pesadas** y pueden causar lesiones si caen.

Precauciones:

**Transportar botellas** con carro o sistema de transporte adecuado.

**Fijar botellas** correctamente en ambulancia o punto de uso.

**NO dejar botellas** sin fijar (riesgo de caída).

**NO golpear** botellas (riesgo de daño).

**NO exponer** a temperaturas extremas.

**Mantener botellas** en posición vertical.

__________________________________________________

### Transporte y fijación

Transporte:

Usar **carro de botellas** o sistema de transporte adecuado.

**Fijar botella** en carro antes de transportar.

**Verificar que botella está segura** antes de mover.

**Mover con cuidado**, evitar golpes.

Fijación en ambulancia:

**Fijar botella** en sistema de sujeción de ambulancia.

**Verificar que fijación es segura**.

**Verificar que botella no se mueve** durante transporte.

**Re-verificar periódicamente** durante servicio.

Fijación en punto de uso:

**Fijar botella** en soporte o carro.

**Verificar que botella está estable**.

**Verificar que botella no puede caer**.

__________________________________________________

### Prohibición de grasas y aceites

Principio crítico:

**NUNCA usar grasas, aceites o lubricantes** en conexiones de oxígeno.

Las grasas y aceites pueden **reaccionar violentamente** con oxígeno a presión.

Esta reacción puede causar **explosión o incendio**.

Precauciones:

**NO lubricar** conexiones de oxígeno.

**NO usar herramientas** con residuos de grasa/aceite.

**NO tocar conexiones** con manos engrasadas.

**Limpiar conexiones** si hay sospecha de contaminación.

**Usar herramientas limpias** para manipular oxígeno.

__________________________________________________

### Apertura y cierre controlados

Apertura de botella:

**Abrir válvula lentamente** (no bruscamente).

**Abrir completamente** después de abrir lentamente.

**Verificar que manómetro** muestra presión.

**Verificar que no hay fugas** en válvula.

Cierre de botella:

**Cerrar válvula completamente**.

**Verificar que válvula está cerrada**.

**Liberar presión** del sistema (abrir caudalímetro) antes de desconectar.

**Verificar que presión se libera** correctamente.

Principio:

**Apertura/cierre controlados** previenen daños y accidentes.

**Siempre verificar** que válvula está completamente abierta o cerrada.

__________________________________________________

## Componentes del Sistema de O₂

### Botella de oxígeno

Características:

Contiene oxígeno comprimido a alta presión (200 bar aproximadamente).

Tamaños habituales: 2L, 5L, 10L, 40L (según servicio).

Color: blanco o identificado según normativa.

Válvula en la parte superior.

Verificación:

Verificar que botella está en buen estado (sin daños visibles).

Verificar que válvula funciona correctamente.

Verificar que presión es adecuada (según manómetro).

Verificar fecha de caducidad/revisión (si aplica).

__________________________________________________

### Válvula

Función:

Controla salida de oxígeno de la botella.

Permite apertura/cierre del flujo.

Verificación:

Verificar que válvula funciona correctamente.

Verificar que abre/cierra completamente.

Verificar que no hay fugas en válvula.

__________________________________________________

### Manómetro

Función:

Muestra presión de oxígeno en la botella.

Permite conocer cantidad de oxígeno disponible.

Lectura:

Presión en bar (habitualmente 200 bar cuando está llena).

Presión disminuye con el uso.

Presión = 0 cuando botella está vacía.

Verificación:

Verificar que manómetro funciona (muestra presión).

Verificar que lectura es correcta.

Verificar que manómetro no está dañado.

__________________________________________________

### Regulador/manorreductor

Función:

Reduce presión de botella (200 bar) a presión de trabajo (4-6 bar aproximadamente).

Permite uso seguro del oxígeno.

Verificación:

Verificar que regulador está bien conectado.

Verificar que no hay fugas en conexión.

Verificar que presión de trabajo es correcta.

__________________________________________________

### Caudalímetro

Función:

Controla flujo de oxígeno (litros por minuto).

Permite ajustar flujo según necesidad.

Tipos:

Caudalímetro de flotador (bolita).

Caudalímetro digital (según modelo).

Verificación:

Verificar que caudalímetro funciona correctamente.

Verificar que flujo se ajusta correctamente.

Verificar que lectura es correcta.

__________________________________________________

### Tubuladuras

Función:

Conectan caudalímetro con dispositivo de administración.

Transportan oxígeno al paciente.

Tipos:

Tubuladura estándar (transparente).

Tubuladura de alta concentración (si aplica).

Verificación:

Verificar que tubuladura está en buen estado (sin daños).

Verificar que conexiones están seguras.

Verificar que no hay fugas.

__________________________________________________

### Conexiones

Tipos:

Conexión botella-regulador.

Conexión regulador-caudalímetro.

Conexión caudalímetro-tubuladura.

Conexión tubuladura-dispositivo.

Verificación:

Verificar que conexiones están bien ajustadas.

Verificar que no hay fugas.

Verificar que conexiones están limpias (sin grasa/aceite).

__________________________________________________

### Detección de fugas

Método:

Aplicar solución jabonosa o detector de fugas en conexiones.

Observar si aparecen burbujas (indica fuga).

Escuchar silbido (puede indicar fuga).

Verificación sistemática:

Verificar válvula de botella.

Verificar conexión botella-regulador.

Verificar conexión regulador-caudalímetro.

Verificar conexión caudalímetro-tubuladura.

Verificar conexión tubuladura-dispositivo.

Si hay fuga:

Cerrar válvula de botella.

Desconectar y re-conectar componente con fuga.

Re-verificar que fuga está resuelta.

Si persiste: cambiar componente o botella.

__________________________________________________

## Dispositivos de Administración (Visión Práctica)

### Gafas nasales

Características:

Dispositivo simple con dos puntas nasales.

Flujo habitual: 1-6 L/min.

FiO2 aproximada: 24-44% (según flujo y respiración del paciente).

Uso:

Colocar puntas nasales en fosas nasales.

Ajustar flujo según necesidad.

Verificar que paciente tolera dispositivo.

Consideraciones:

No usar si paciente respira por boca principalmente.

Verificar que puntas nasales no están obstruidas.

__________________________________________________

### Mascarilla simple

Características:

Mascarilla que cubre nariz y boca.

Flujo habitual: 6-10 L/min.

FiO2 aproximada: 40-60% (según flujo y respiración del paciente).

Uso:

Colocar mascarilla sobre nariz y boca.

Ajustar flujo según necesidad.

Verificar que mascarilla está bien ajustada.

Verificar que paciente tolera dispositivo.

Consideraciones:

Verificar que mascarilla no está obstruida.

Verificar que ajuste es adecuado (no demasiado apretado ni flojo).

__________________________________________________

### Mascarilla con reservorio

Características:

Mascarilla con bolsa reservorio.

Flujo habitual: 10-15 L/min (llenar reservorio).

FiO2 aproximada: 60-90% (según flujo y respiración del paciente).

Uso:

Colocar mascarilla sobre nariz y boca.

Ajustar flujo para llenar reservorio (mínimo 10 L/min).

Verificar que reservorio se llena.

Verificar que paciente tolera dispositivo.

Consideraciones:

Flujo mínimo 10 L/min para llenar reservorio.

Verificar que reservorio no está colapsado.

Verificar que mascarilla está bien ajustada.

__________________________________________________

### Venturi

Características:

Dispositivo con sistema Venturi para controlar FiO2.

FiO2 fija según color/ajuste (24%, 28%, 35%, 40%, etc.).

Flujo según FiO2 seleccionada.

Uso:

Seleccionar FiO2 según necesidad.

Conectar a oxígeno.

Ajustar flujo según indicación del dispositivo.

Verificar que paciente tolera dispositivo.

Consideraciones:

FiO2 es fija según ajuste (no varía con respiración del paciente).

Verificar que ajuste es correcto.

Verificar que flujo es adecuado.

__________________________________________________

### Nebulización con O₂ (si aplica)

Características:

Sistema de nebulización conectado a oxígeno.

Proporciona medicación nebulizada con oxígeno.

Flujo habitual: 6-8 L/min.

Uso:

Preparar medicación según protocolo.

Conectar nebulizador a oxígeno.

Ajustar flujo según necesidad.

Verificar que nebulización funciona correctamente.

Consideraciones:

Verificar que nebulizador funciona correctamente.

Verificar que medicación se nebuliza.

Verificar que paciente tolera nebulización.

__________________________________________________

### BVM a O₂ (bolsa autoinflable con mascarilla)

Características:

Bolsa autoinflable conectada a oxígeno.

Proporciona ventilación asistida con oxígeno.

Flujo habitual: 10-15 L/min.

Uso:

Conectar BVM a oxígeno.

Ajustar flujo (10-15 L/min).

Verificar que reservorio se llena.

Usar para ventilación asistida según protocolo.

Consideraciones:

Flujo mínimo 10 L/min para llenar reservorio.

Verificar que reservorio no está colapsado.

Verificar que BVM funciona correctamente.

**Nota:** Este capítulo no entra en técnicas de ventilación avanzada.

__________________________________________________

## Montaje y Verificación Paso a Paso

### Procedimiento estándar

Paso 1: Verificación de botella

Verificar que botella está en buen estado.

Verificar que válvula funciona correctamente.

Verificar que presión es adecuada (según manómetro).

Verificar que botella está fijada correctamente.

Paso 2: Conexión de regulador

Conectar regulador a válvula de botella.

Ajustar conexión firmemente (sin usar herramientas con grasa/aceite).

Verificar que conexión está segura.

Verificar que no hay fugas (aplicar detector de fugas si es necesario).

Paso 3: Conexión de caudalímetro

Conectar caudalímetro a regulador.

Verificar que conexión está segura.

Verificar que no hay fugas.

Paso 4: Conexión de tubuladura

Conectar tubuladura a caudalímetro.

Verificar que conexión está segura.

Verificar que tubuladura está en buen estado.

Paso 5: Apertura de válvula

Abrir válvula de botella lentamente.

Abrir completamente después de abrir lentamente.

Verificar que manómetro muestra presión.

Verificar que no hay fugas en válvula.

Paso 6: Prueba de flujo

Abrir caudalímetro.

Ajustar flujo a valor de prueba (ej: 5 L/min).

Verificar que flujo se ajusta correctamente.

Verificar que lectura es correcta.

Cerrar caudalímetro.

Paso 7: Control de fugas

Aplicar detector de fugas en todas las conexiones.

Verificar válvula de botella.

Verificar conexión botella-regulador.

Verificar conexión regulador-caudalímetro.

Verificar conexión caudalímetro-tubuladura.

Si hay fuga: corregir y re-verificar.

Paso 8: Conexión de dispositivo

Conectar dispositivo de administración a tubuladura.

Verificar que conexión está segura.

Verificar que dispositivo está en buen estado.

Verificar que dispositivo es adecuado.

Paso 9: Verificación final

Verificar que todo el sistema está montado correctamente.

Verificar que no hay fugas.

Verificar que flujo funciona correctamente.

Verificar que sistema está listo para usar.

__________________________________________________

## Cálculo de Duración de Botellas de O₂

### Variables del cálculo

1. Presión inicial (P_inicial):

Presión actual de la botella (en bar).

Se lee en el manómetro.

Disminuye con el uso.

2. Presión de reserva (P_reserva):

Margen de seguridad recomendado.

No usar botella hasta presión = 0.

Valores habituales: 20-30 bar (según protocolo del servicio).

3. Volumen de la botella (V):

Volumen nominal de la botella en litros.

Valores habituales: 2L, 5L, 10L, 40L (según dotación).

4. Caudal (Q):

Flujo de oxígeno en litros por minuto (L/min).

Se ajusta en el caudalímetro.

Varía según dispositivo y necesidad.

__________________________________________________

### Fórmula práctica

Fórmula:

`

Duración (minutos) = (P_inicial - P_reserva) × Volumen_botella / Caudal

`

Donde:

**P_inicial:** Presión actual en bar (leer en manómetro).

**P_reserva:** Presión de reserva en bar (ej: 20-30 bar).

**Volumen_botella:** Volumen nominal de la botella en litros (2, 5, 10, 40, etc.).

**Caudal:** Flujo en L/min (ajustado en caudalímetro).

Resultado:

Duración en minutos.

Convertir a horas si es necesario (dividir por 60).

__________________________________________________

### Tabla operativa de volúmenes habituales

Volúmenes según tamaño de botella:

| Tamaño de Botella | Volumen (litros) | Presión típica (bar) |

|-------------------|------------------|----------------------|

| 2 L               | 2                | 200                  |

| 5 L               | 5                | 200                  |

| 10 L              | 10               | 200                  |

| 40 L              | 40               | 200                  |

Nota: Los volúmenes pueden variar ligeramente según modelo y fabricante. Consultar especificaciones del servicio si es necesario.

__________________________________________________

### Ejemplos de cálculo

Ejemplo 1: Botella de 5L, presión 150 bar, caudal 5 L/min, reserva 20 bar

Cálculo:

`

Duración = (150 - 20) × 5 / 5

Duración = 130 × 5 / 5

Duración = 650 / 5

Duración = 130 minutos (2 horas 10 minutos)

`

Resultado: La botella durará aproximadamente 130 minutos (2 horas 10 minutos).

__________________________________________________

Ejemplo 2: Botella de 10L, presión 200 bar, caudal 10 L/min, reserva 30 bar

Cálculo:

`

Duración = (200 - 30) × 10 / 10

Duración = 170 × 10 / 10

Duración = 1700 / 10

Duración = 170 minutos (2 horas 50 minutos)

`

Resultado: La botella durará aproximadamente 170 minutos (2 horas 50 minutos).

__________________________________________________

Ejemplo 3: Botella de 2L, presión 100 bar, caudal 3 L/min, reserva 20 bar

Cálculo:

`

Duración = (100 - 20) × 2 / 3

Duración = 80 × 2 / 3

Duración = 160 / 3

Duración = 53.3 minutos (aproximadamente 53 minutos)

`

Resultado: La botella durará aproximadamente 53 minutos.

__________________________________________________

Ejemplo 4: Botella de 10L, presión 180 bar, caudal 15 L/min (BVM con reservorio), reserva 25 bar

Cálculo:

`

Duración = (180 - 25) × 10 / 15

Duración = 155 × 10 / 15

Duración = 1550 / 15

Duración = 103.3 minutos (aproximadamente 1 hora 43 minutos)

`

Resultado: La botella durará aproximadamente 103 minutos (1 hora 43 minutos).

__________________________________________________

### Errores frecuentes en el cálculo

Error 1: No considerar reserva

❌ Calcular con presión completa (sin restar reserva).

**Consecuencia:** Sobreestimación de duración, riesgo de quedarse sin oxígeno.

**Prevención:** Siempre restar reserva (20-30 bar).

Error 2: Usar volumen incorrecto

❌ Usar volumen de botella incorrecto.

**Consecuencia:** Cálculo incorrecto de duración.

**Prevención:** Verificar tamaño de botella y usar volumen correcto (2, 5, 10, 40 litros, etc.).

Error 3: No actualizar presión

❌ Usar presión inicial sin actualizar durante uso.

**Consecuencia:** Cálculo incorrecto de duración restante.

**Prevención:** Re-calcular periódicamente con presión actual.

Error 4: No considerar caudal real

❌ Usar caudal teórico sin verificar caudal real.

**Consecuencia:** Cálculo incorrecto si hay fuga o ajuste incorrecto.

**Prevención:** Verificar caudal real en caudalímetro.

Error 5: No considerar múltiples dispositivos

❌ Calcular para un dispositivo cuando hay múltiples.

**Consecuencia:** Sobreestimación de duración.

**Prevención:** Sumar caudales de todos los dispositivos.

__________________________________________________

## Gestión del Consumo Durante el Servicio

### Logística de botellas

Planificación:

Verificar cantidad de botellas disponibles al inicio del servicio.

Verificar presión de botellas disponibles.

Calcular duración estimada según botellas disponibles.

Planificar cambios de botella si es necesario.

Monitoreo:

Verificar presión periódicamente durante servicio.

Re-calcular duración restante periódicamente.

Identificar cuándo cambiar botella.

Comunicar necesidad de cambio si es necesario.

Cambios planificados:

Cambiar botella antes de que se agote.

Usar reserva como señal de cambio.

Verificar que botella de reemplazo está disponible.

Cambiar botella de forma controlada.

__________________________________________________

### Minimizar fugas

Prevención:

Verificar conexiones antes de usar.

Aplicar detector de fugas periódicamente.

Cerrar válvula cuando no se usa.

Cerrar caudalímetro cuando no se usa.

Detección:

Escuchar silbido (puede indicar fuga).

Observar disminución rápida de presión.

Aplicar detector de fugas.

Verificar conexiones sistemáticamente.

Corrección:

Si hay fuga: corregir inmediatamente.

Re-conectar componente con fuga.

Re-verificar que fuga está resuelta.

Si persiste: cambiar componente o botella.

__________________________________________________

### Optimización del consumo

Principios:

Usar flujo adecuado (no excesivo).

Cerrar caudalímetro cuando no se usa.

Cerrar válvula cuando no se usa (si es seguro).

Verificar que no hay fugas.

Consideraciones:

No reducir flujo por debajo de lo necesario (compromete oxigenación).

Priorizar seguridad del paciente sobre consumo.

Planificar cambios de botella si traslado es largo.

__________________________________________________

## Errores Críticos y Señales de Alarma

### Errores críticos

Error 1: Usar grasas/aceites en conexiones

❌ Lubricar o tocar conexiones con grasa/aceite.

**Consecuencia:** Riesgo de explosión o incendio.

**Prevención:** NUNCA usar grasas/aceites en conexiones de oxígeno.

Error 2: No fijar botella

❌ Dejar botella sin fijar.

**Consecuencia:** Riesgo de caída, lesión, daño a botella.

**Prevención:** Siempre fijar botella correctamente.

Error 3: Apertura brusca de válvula

❌ Abrir válvula de forma brusca.

**Consecuencia:** Daño a componentes, riesgo de accidente.

**Prevención:** Abrir válvula lentamente, luego completamente.

Error 4: No verificar fugas

❌ No verificar fugas antes de usar.

**Consecuencia:** Pérdida de oxígeno, quedarse sin oxígeno durante uso.

**Prevención:** Verificar fugas sistemáticamente antes de usar.

Error 5: No calcular duración

❌ No calcular duración de botella.

**Consecuencia:** Quedarse sin oxígeno durante uso, compromiso de oxigenación.

**Prevención:** Calcular duración antes de usar, re-calcular periódicamente.

Error 6: No considerar reserva

❌ Usar botella hasta presión = 0.

**Consecuencia:** Quedarse sin oxígeno, compromiso de oxigenación.

**Prevención:** Dejar reserva (20-30 bar), cambiar botella antes de agotarse.

Error 7: Flujo incorrecto

❌ Usar flujo incorrecto para dispositivo.

**Consecuencia:** Oxigenación inadecuada o desperdicio de oxígeno.

**Prevención:** Verificar flujo adecuado para cada dispositivo.

__________________________________________________

### Señales de alarma (cuándo parar y reevaluar)

Señal de alarma 1: Fuga detectada

**Acción:** Parar, cerrar válvula, corregir fuga, re-verificar.

**Si persiste:** Cambiar componente o botella.

Señal de alarma 2: Presión disminuye rápidamente

**Acción:** Parar, verificar fugas, calcular duración restante.

**Si es necesario:** Cambiar botella, comunicar situación.

Señal de alarma 3: Botella se agota durante uso

**Acción:** Parar, cambiar botella inmediatamente, re-conectar sistema.

**Prevención:** Calcular duración, cambiar botella antes de agotarse.

Señal de alarma 4: Dispositivo no funciona correctamente

**Acción:** Parar, verificar dispositivo, cambiar si es necesario.

**Si persiste:** Usar dispositivo alternativo.

Señal de alarma 5: Olor o ruido anormal

**Acción:** Parar, cerrar válvula, verificar sistema, comunicar.

**Si persiste:** No usar, cambiar botella o componente.

Principio:

**Si hay señal de alarma: PARAR, RE-EVALUAR, CORREGIR, COMUNICAR.**

**No continuar si hay riesgo para paciente o equipo.**

__________________________________________________

## Puntos Clave TES

**NUNCA usar grasas, aceites o lubricantes** en conexiones de oxígeno (riesgo de explosión/incendio).

**Siempre fijar botella** correctamente (transporte y punto de uso).

**Abrir válvula lentamente** (no bruscamente), luego completamente.

**Verificar fugas sistemáticamente** antes de usar (aplicar detector de fugas en todas las conexiones).

**Calcular duración de botella** antes de usar y re-calcular periódicamente (fórmula: (P_inicial - P_reserva) × Volumen_botella / Caudal).

**Dejar reserva** (20-30 bar) y cambiar botella antes de agotarse (no usar hasta presión = 0).

**Usar flujo adecuado** para cada dispositivo (verificar que flujo es correcto).

**Cerrar caudalímetro** cuando no se usa (minimizar consumo y fugas).

**Monitorear presión** periódicamente durante servicio (re-calcular duración restante).

**Planificar cambios de botella** si traslado es largo (no esperar a que se agote).

**Si hay fuga: corregir inmediatamente** (cerrar válvula, re-conectar, re-verificar).

**Un TES lesionado detiene la asistencia:** aplicar ergonomía al manipular botellas (usar carro, pedir ayuda si es necesario).

__________________________________________________

## Cierre del Capítulo

Este capítulo se integra con:

**3.1 – Dispositivos de Oxigenoterapia: Uso Operativo por Dispositivo** (aplicación práctica de dispositivos)

**3.2 – Aspiración: Material y Uso Seguro** (integración con aspiración)

**3.3 – Bolsa-Válvula-Mascarilla (BVM): Material y Uso Seguro** (integración con BVM)

**3.4 – Cánulas (OPA/NPA): Uso Seguro Operativo** (integración con cánulas)

**3.5 – Maletín de Vía Aérea y Oxigenoterapia: Organización y Chequeo Operativo** (verificación de material)

Transición:

Este capítulo proporciona los **fundamentos operativos y seguridad**.

Los capítulos siguientes desarrollan **dispositivos específicos** y **técnicas operativas**.

__________________________________________________

## NOTA FINAL DE SEGURIDAD

Este procedimiento es de uso exclusivo como apoyo y NO sustituye:

❌ La formación reglada del profesional

❌ Los protocolos oficiales de la institución

❌ El criterio clínico del TES o médico

❌ La práctica supervisada y experiencia

Importante:

El **oxígeno acelera la combustión** (NO es inflamable pero aumenta riesgo de incendio).

**NUNCA usar grasas/aceites** en conexiones de oxígeno (riesgo de explosión/incendio).

**Siempre fijar botellas** correctamente (riesgo de caída y lesión).

**Calcular duración** antes de usar y re-calcular periódicamente.

**Dejar reserva** y cambiar botella antes de agotarse.

Principios No Negociables:

**NUNCA usar** grasas/aceites en conexiones de oxígeno

**NUNCA dejar** botellas sin fijar

**NUNCA abrir** válvula bruscamente

**NUNCA usar** botella hasta presión = 0

**SIEMPRE verificar** fugas antes de usar

**SIEMPRE calcular** duración antes de usar

Validación Médica: Pendiente de validación médica profesional antes de uso en producción.

__________________________________________________

Versión: 1.0

Última actualización: 2024-12-13

Tipo: Bloque Operativo - Procedimiento TES